Interface EGSE

Prepared by: Signature:

Bernard BERTRAND

Accepted by: Signature:

Approved and Application authorized by:

Summary : Keywords :

Distribution list

| Project | External distribution |
| --- | --- |

LIST OF ABBREVIATIONS

DOCUMENT CHANGE RECORD

| Edition | Revision | Date | Modified pages | Reason for change / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 |  |  | Correction type wire, add 0x, correction add Des donnée brute, add info injection (profondeur), acq donnée profondeur. |

DOCUMENTS DE REFERENCE

| DR | Référence | Ed./Rev. | Date | Titre du document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR 1 |  |  |  |  |
| DR 2 |  |  |  |  |
| DR 3 |  |  |  |  |

DOCUMENTS APPLICABLES

| DA | Référence | Ed./Rev. | Date | Titre du document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA 1 |  |  |  |  |
| DA 2 |  |  |  |  |
| DA 3 |  |  |  |  |

- TABLE OF CONTENTS -

1.	Bance de test de l'EGSE	5

2.	Un schéma bloc de l'EGSE	5

3.	fonctionnalite de l’egse	6

3.1.	Module d’injection	6

3.2.	Configuration des gains	6

3.3.	Configuration des filtres	6

4.	Les fonctions de transfer	7

4.1.	“Shaper” analogique	7

4.2.	CAN et entrée de filtre	8

4.3.	Fonction de transfert de la lecture du CAN	8

4.4.	Fonction de transfert du filtre à réponse impulsionnelle finie	9

4.4.1.	Mesure	9

4.5.	Fonction de transfert “shaper” analogique -> spectre numérique	10

5.	Simulation du filtre RIF et résultat maximum du spectre	10

5.1.	Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 950 millivolts	10

5.1.	Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 850 millivolts	11

5.1.	Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 650 millivolts	11

5.2.	Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 430 millivolts	12

5.3.	Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 350 millivolts	12

5.1.	Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 90 millivolts	13

5.2.	Comparaison du spectre max mesuré et spectre max issu de la simulation	13

6.	spectre Avec Wiener	14

7.	spectre Avec Source	14

8.	Reference interne IRAP	14

# Bance de test de l'EGSE

La photo ci-dessous représente l’environnement du banc de test qui est composé : d’un ordinateur avec un logiciel de pilotage IHM python, d’un générateur de fonction pilotable, d’instrument de mesure, et l’EGSE FPGA.

# Un schéma bloc de l'EGSE

L’EGSE FPGA ci-dessous est composé principalement d’une chaine de détection numérique : lecture d’un convertisseur analogique numérique ADS7049, filtre numérique à réponse impulsionnelle finie et construction du spectre. Des modules de configuration et de lecture ont été déployés pour l'exploitation de cet EGSE. Le FPGA fonctionne actuellement sur une horloge unique de 20MHz et un échantillonnage de 1MSps.

# fonctionnalite de l’egse

Le module d’injection, la configuration des seuils et des gains, la configuration des filtres sont pilotables par le logiciel le logiciel python.

## Module d’injection

Ce module d’injection ce substitue au CAN et permet de caractériser le processeur d’évènement.

## Configuration des gains

Voici une observation IHM pour un filtre et entrée de signal identique, mais avec un gain de un pour le filtre zéro et gain de deux pour le filtre un.

## Configuration des filtres

Une autre observation IHM pour une configuration « filter 0 », filtre passe-bande large. Et une configuration « filter 1 », filtre passe-bande à haute fréquence.

Toutes les fonctions de transfert et graphe temporelle de la partie 4 qui suit son issue d’une configuration filtre passe-bande large avec un gain de deux afin d’exploiter au mieux la dynamique des canaux codés sur 10 bits soit 2^10 = 1024.

# Les fonctions de transfer

## “Shaper” analogique

Le générateur de fonction se substitue à l’amplificateur de charge et fourni un signal post CPA de couleur jaune. Le pulse de couleur rose est la sortie du « shaper », appliqué à l’entrée du CAN.

## CAN et entrée de filtre

On voit ci-dessous le pulse numérisé en sortie de « shaper ». C’est ce signal qui est appliqué en entrée des filtres numérique.

## Fonction de transfert de la lecture du CAN

Cette caractérisation concerne le CAN ADS7049-Q (préconisation CNES), en ce qui concerne les mesures on peut observer une assez bonne linéarité elles suivent la loi.

ADU=tension d'entrée*212/ Vref

## Fonction de transfert du filtre à réponse impulsionnelle finie

### Mesure

La droite ci-dessous montre la linéarité du filtre numérique, sortie en fonction de l'entrée pour les valeurs maximums des pulses.

## Fonction de transfert “shaper” analogique -> spectre numérique

# Simulation du filtre RIF et résultat maximum du spectre

Cette partie démontre la cohérence des résultats temporelle et spectrale entre les simulations comportementale FPGA et les mesures.

## Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 950 millivolts

## Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 850 millivolts

## Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 650 millivolts

## Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 430 millivolts

## Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 350 millivolts

## Simulation avec une tension entrée analogique “shaper” 90 millivolts

## Comparaison du spectre max mesuré et spectre max issu de la simulation

Pour un certain nombre de points de référence en entrée du « shaper », nous effectuons une comparaison des spectres maximaux entre la simulation comportementale FPGA et les résultats expérimentaux.

# spectre Avec Wiener

# spectre Avec Source

# Reference interne IRAP

Ces mesures répondent aux architecture FPGA sauvegardé sur GIT 23/08/2024 SHA-1: 0f5009969f456a4a247045063d1314184e039d60.